# SpinSR拍摄步骤

  - 目的

    - 验证抗体是否好用，是否能够进行统计

  - 拍摄计划

至少 3 次生物学重复的基础上，每一重复中采集 50~100 个细胞。由于我们进行预实验，只有一个生物学重复，所以采集100个细胞合适，选择5个视野，每个视野10～20个细胞，并尝试能否进行分析

  - 预约

    - 提前1周预约拍摄时间

  - 仪器准备

    - 按照顺序（1-11）开启仪器开关，注意汞灯闪烁结束后旋转钥匙；桌上光源按钮旋转后按一下确认亮度

    - 登陆账号密码

    - 开启软件“cell***”

    - 放置样品：小心掀起物镜，封片完成的盖玻片正面（有载玻片的面）朝下放置

    - 设置文件位置：右上角 process manager——acquisition settings， Automatic Save选择文件类型、保存地址（当前实验文件夹）

    - 调整分辨率：左侧窗口resolution——snapshot/process、live/movie： 2304*2304

    - 设置曝光时间：通常100～400ms

    - 功能设置： process manager——automatic processes——目前需要打开多通道、全局预览功能

      - 打开多通道功能：

        - 删除原有通道避免之前使用者的自定义设置

        - 增加需要使用的通道

        - 顺便确定多通道各自的亮度

      - 打开全局预览功能（左边数第三个），用于拼接图像

  - 拍摄

    - 对焦

      - 物镜：10倍；光源：BF/DIC(相差)/DAPI下对焦、寻找视野（通常在3600左右，DAPI更好找视野）

      - 如有需要，在多通道分别设置z-offset对焦距离

    - 曝光

      - 荧光强度：在Laser/LED combiner中分别设置不同波长的荧光强度（通常在1%～10%）

      - 如有需要，可以在多通道中分别设置不同波长的exposure曝光时间

    - 调整

      - Adjust display 调整fixed scaling，去除背景与高亮干扰（但是会一定程度失真，自行调整数值，保存最大动态范围以便进行统计分析）。如果没有图像，很可能是动态范围设置在了图像范围之外，选择auto contrast ，即可显示图像。——是否可以在不同通道进行不同调整？

    - 预览

      - Camera control——live，预览当前荧光成像状态

    - 全局预览

      - Stage navigator——setting overview（左边第一个），将光源移动到左上角与右下角，确定全局范围（注意在此操作之后，不要使用摇杆操纵载物台，会导致拍摄过程中定位误差死机）

      - Stage navigator——acquire overview，获得全局预览图像（此时使用10倍镜、DAPI，扫描速度较快）

      - Stage navigator——矩形选框功能，获得选区

      - 拍摄完成后，在XY-position list中操作/删除选区

    - 图像采集

      - 命名当前文件， process manager——start开始拍摄，文件会以摄制格式储存在预设文件夹中

    - 导出

      - File——export image，将文件导出为tiff格式方便编辑（24-bit RGB color and merged channels），注意需要再次选择导出文件夹，最好在文件夹中再建立tiff文件夹以区分原始文件与终端文件