# Western Blot 二抗孵育与拍摄 Protocol（Tanon MP）

## 1. 二抗孵育（Secondary Antibody）

### 1.1 洗膜

- TBST 洗膜 5 min × 3（室温，摇床）

### 1.2 配制二抗工作液

- 稀释比例：1:5000

- 溶剂：5% 脱脂奶粉 / TBST

- 配制示例：

  - 3 mL：二抗 0.6 µL + 稀释液补足至 3 mL

  - 5 mL：二抗 1.0 µL + 稀释液补足至 5 mL

- 轻轻混匀，避免起泡

### 1.3 孵育

- 室温震荡孵育 1 h

- 期间可离开（如健身），注意定时回来洗膜

## 2. 曝光前洗膜

- TBST 洗膜 5 min × 3（室温，摇床）

## 3. 拍摄准备

### 3.1 仪器与软件（Tanon MP）

- 预冷 10 min 至 -40 ℃

- 设置：

  - Binning = 4 × 4

  - 关闭扫描模式

- 开启电脑（如需）：

  - Password：wulab5003

- 开启软件：

  - Tanon MP software

### 3.2 显影液与工具

- 显影液用量：200 µL / 膜

- 配制：

  - A 液与 B 液 等量混合

- 显影液选择建议：

  - 普通蛋白：Pico

  - 磷酸化 / 弱信号 / 低丰度：Dura 或 Femto

- 工具准备：

  - 镊子、枪、吸头、托盘/样品台清洁用品

## 4. 拍摄流程（建议优先使用“序列拍摄 2”）

### 4.1 决定曝光顺序（策略）

- 先拍**确定短曝光可解决（S1 能解决）**的抗体

- 再拍未知/需长曝光的抗体：从 S1 开始试探，再逐级调整

## 5. 显影（ECL 反应）

- 覆盖：将显影液完全覆盖膜面

  - ⚠ 特别注意膜两端，液体要足量，避免边缘干膜导致信号不均

- 避光孵育 1 min

## 6. 拍摄 Marker 明场图（推荐固定保留）

- 膜条沥水后放入托盘/样品台

  - ⚠ 不要有气泡（气泡会造成局部模糊/遮挡）

- 调节焦距：确保画面清晰

- 打开曝光提示（如有）

- 保存明场图像：

  - 模式：High bits

  - 路径：当日文件夹 “YYYYMMDD”

  - 命名：条带代码

## 7. 拍摄化学发光曝光图（Chemiluminescence）

### 7.1 序列拍摄 2（推荐从这里开始）

- 选择：自动保存 High bits 至 “YYYYMMDD” 文件夹

- 方案预设（按信号强弱选择）：

  - S1（常用起步）：1 / 3 / 10 / 30 / 60 s

  - S6（条带过强）：0.1 / 0.2 / 0.4 / 0.8 / 1 s

  - S2（条带过弱）：0.5 / 1 / 3 / 5 / 10 min

### 7.2 序列拍摄 1（备用策略）

- 均分/递增：设置一个曝光总量，分 5 次均分或递增曝光

- 连续 / 堆积：

  - 连续：展示 5 张曝光图像

  - 堆积：将 5 张曝光图像堆叠为“曝光总量”效果

  - 经验：自动拍摄通常也会保存每次堆积的图片，比较好用

## 8. 收尾整理

- 将膜从样品台取下（按后续需要继续封存/剥抗等）

- 清水/纸巾清理样品台与周围操作区

- 检查当日文件夹 “YYYYMMDD” 内：

  - 明场（marker）图是否齐全

  - 各曝光序列是否保存完整（high bits）

如果你希望把它进一步“实验室可落地”，我还可以帮你补两块（不问你也能直接做）：

- 关键失败点 QA 提醒（比如：气泡、两端干膜、S1/S6/S2选择错误时的快速判断）

- 文件命名规范模板（条带代码如何包含膜号/抗体/曝光方案，方便你后续自动化整理）