# RT（反转录）与 qPCR 点样 Protocol（E61）

## 0. 总原则

- 先配体系、后分装；所有反应尽量在冰上进行。

- 同一批样品优先统一稀释倍数（如 1:20 或 1:40），优于“按 Nanodrop 分别调到同浓度”。

- qPCR 体系配好后立即盖盖，上机前短暂离心收集挂壁/蒸发液体。

- 分装在 qPCR 前完成：减少反复开盖、减少损耗与误差。

## 1. 实验设计与文件定位

- 实验设计表：

/Users/gongbaoming/Library/CloudStorage/OneDrive-个人/发育生物所/博士课题/EphB1/04_data/raw/qpcr/20250818_实验设计.xlsx

- 建议在设计表里至少包含：

  - 样品 ID / 基因型 / 处理条件

  - 待测基因列表、内参基因

  - 技术重复数（如 3 replicate）

  - 板位布局（plate map）

  - 每孔上样体积、体系总量

## 2. 前期准备（冰上/无 RNase）

### 2.1 引物

- 引物清单（目标基因 + 内参）

### 2.2 试剂盒

- 逆转录试剂盒：Takara（你文中所指）

- qPCR 试剂：诺唯赞

### 2.3 耗材与工具

- 1.5 mL EP 管数量：

待测基因数（用于体系分装） + 2（用于体系配置）

- PCR 管：用于 RT 反应与稀释

- 冰盒（充足）

- 枪头（尽量减少“枪头与液体深度接触”以降低损耗）

## 3. 样品制备与反转录

### 3.1 DNA erase（去基因组 DNA）

- 体系配置：将 DNA erase 体系配在 1×n 的离心管中

  - n = 样品数（或样品数 × 反应数，按你的设计）

- 将“待反转录的 RNA + DNA erase 体系”混匀，短暂离心收集液体

#### 3.1.1 DNA erase 程序

- PCR 程序：42 ℃ 2 min → 4 ℃ 保温

  - 备选：室温 5–30 min（按你实验习惯/试剂盒建议）

注：你写了“配置反转录体系暂存于 1.5 mL EP 管中”，可以理解为：DNA erase 做完后即可无缝进入 RT 体系组装。

### 3.2 反转录（RT）

- 分装：将 10 µL RT 体系分装到每个反应管中。不进行预混时，添加步骤要反过来

- 轻柔混匀 → 短暂离心 → 立即上 RT 程序

- 备注：

  - 你写的“不进行预混时，添加步骤要反过来”建议保留在 SOP 里作为提醒（避免关键酶提前接触高浓度组分/高温）。

#### 3.2.1 RT 程序：TKLrev

- 37 ℃ 15 min

- 85 ℃ 5 sec

- 4 ℃ 保温

## 4. cDNA 稀释与保存

### 4.1 常规 RNA 样品（Takara RT）

- 目标：稀释到适合 qPCR 的浓度区间 10–100 ng/µL（经验窗口）

- 推荐方案：cDNA 1:20 稀释于 PCR 管

  - 终浓度约 40 ng/µL

  - 若 qPCR 上样 2.5 µL，则每孔输入约 100 ng（接近常见推荐上限）

- 统一稀释优先：全体样品同一倍率（如 1:20 或 1:40）优于逐个按 Nanodrop 校正

#### 4.1.1 1:20 稀释与分装示例

- 总稀释体积：400 µL

- 分装：100 µL ×4

- 保存：-80 ℃ 冻存备用

### 4.2 DNA 样品（如用于标准品/对照）

- 先测母液浓度

- 取 1 µL 母液稀释至 1 ng/µL

- qPCR 上样：2.5 µL

## 5. qPCR 体系配置（点样前）

### 5.1 配置策略

- 在 qPCR 前完成分装/预分配（按基因或按板/按 Master Mix 逻辑均可）

- 尽量减少枪头与液体深度接触，减少损耗

- 配好体系后立即盖盖；使用前短暂离心收集挂壁液体

- 可在“RT 运行期间”同步完成 qPCR 点样准备（节省时间、减少体系暴露）

### 5.2 qPCR 反应体系（模板）

## 6. 点样（Plate Setup）

- 依据实验设计表的 plate map 点样

- 建议顺序（减少错位）：

  - 先把 **Master Mix（不含模板）**加到所有孔

  - 再按样品顺序加模板（cDNA/DNA）

- 上机前：

  - 盖膜/盖盖 → 短暂离心（收集挂壁液体、消除小气泡）

## 7. 程序（E61）

- qPCR 程序约 70 min